**Załącznik nr 2**

**FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH**

 *– wniosek 2024/EL/3521*

Składając ofertę w zaproszeniu do składania ofert cenowych, znak sprawy AAM/2024/EL/3521/LBBK oferujemy dostawę i instruktaż ręcznego licznika cząstek spełniającego poniższe wymagania:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Opis parametrów | **Wymagane minimalne parametry techniczne** | Parametry techniczne oferowane |
| **1** | 2 | **3** | 4 |
| Ręczny licznik cząstek, liczba: 1 szt. |
| **Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… *(Należy podać)*****Model ………………………………………………………………………………………..………...… *(Należy podać)*****Fabrycznie nowe urządzenie, nieużywane, nieeksponowane. Rok produkcji nie wcześniej niż 2024 r.**  |
| 1.
 | Funkcjonalność podstawowa | - monitorowanie pomieszczeń laboratoryjnych,- wykrywanie lokalnych źródeł cząstek. | *.............................**Tak/Nie* |
|  | Pomiar | - w zakresie co najmniej od 0.3 μm do 10 μm- co najmniej 6 kanałów pomiarowych- czułość co najmniej 0.3 mikrona | *.............................**Tak/Nie* |
|  | Szybkość zasysania próbki | co najmniej 2,80 l/min | *.............................**Tak/Nie* |
|  | Kalibracja | zgodna z normą ISO 21501-4 | *.............................**Tak/Nie* |
|  | Źródło światła  | dioda laserowa | *.............................**Tak/Nie* |
|  | Wyświetlacz | - co najmniej 3,5 cala,- dotykowy,- kolorowy, | *.............................**Tak/Nie* |
|  | wyświetla minimum:- ilość cząstek/m3,- temperatury i wilgotności. | *.............................**Tak/Nie* |
|  | Czujniki | co najmniej:- temperatury,- wilgotności powietrza. | *.............................**Tak/Nie* |
|  | Zasilanie | akumulatorowe | *.............................**Tak/Nie* |
|  | Waga urządzenia | Nie więcej niż 1 kg | *.............................**Tak/Nie* |
|  | Oznakowanie znakiem CE  | wymagane | *.............................**Tak/Nie* |

*.......................................* …………………………………………………………….…

 (miejscowość, data) (podpis osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy)