## Załącznik 2

## Formularz wymaganych warunków technicznych

Składając ofertę w postępowaniu na  Dostawa koncentratora próżniowego na potrzeby Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii WUM, oferujemy dostawę spełniającą poniższe wymagania:

| Lp. | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabrycznie nowe urządzenie – koncentrator próżniowy 1 szt. |
|  | Producent (marka) ………………………………………………………………………………………….. model………………………………………………………………….………………… rok produkcji…………..………………………….…(nie wcześniej niż 2019) (Należy podać) |
|  | Stołowy, odporny chemicznie, | wymagane | Należy podać |
|  | Przystosowany do współpracy z liofilizatorem Alpha 2-4 LSCplus | wymagane | TAK/NIE |
|  | Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem graficznym | wymagane | TAK/NIE |
|  | Regulacja temperatury grzania | ≥ (+30 oC – +80 oC) co 1oC | Należy podać |
|  | Zadawanie czasu wirowania i grzania | oddzielne w zakresie: ≥ (5 min. -12 godz.) oraz tryb pracy ciągłej | Należy podać |
|  | Tryb pracy | Manualny i programowy | TAK/NIE |
|  | Ilość programów | ≥ 15 | Należy podać |
|  | Funkcja nadawania nazw programom | wymagane | TAK/NIE |
|  | Automatyczne włączanie próżni po osiągnięciu zadanych obrotów minimalnych | wymagane | TAK/NIE |
|  | Automatyczne zapowietrzanie | wymagane | TAK/NIE |
|  | System awaryjnego otwierania pokrywy | wymagane | TAK/NIE |
|  | Napęd | magnetyczny | TAK/NIE |
|  | Komora | ze stali nierdzewnej | TAK/NIE |
|  | Pokrywa | przezroczysta, szklana, odporna chemicznie | TAK/NIE |
|  | Prędkość obrotowa regulowana w zakresie | ≥ (100-1550) obr/min | Należy podać |
|  | Przyśpieszenie maksymalne | ≥ 235 x g | (Należy podać) |
|  | Maksymalne dopuszczalne niewyważenie | ≥ 30 g | (Należy podać) |
|  | Elektromagnetyczny zawór odcinający | wymagane | TAK/NIE |
|  | Komunikaty o stanach alarmowych | opis słowny z sygnalizacją dźwiękową | TAK/NIE |
|  | Poziom hałasu | ≤ 45 dB (A) | Należy podać |
|  | Pobór mocy | ≤ 1kVA | Należy podać |
|  | Zasilanie | 230V/50Hz | TAK/NIE |
|  | Wymiary maksymalne | ≤ 350 x 300 x 500 mm (szer. x wys. x głęb.) | Należy podać |
|  | Przewód próżniowy zbrojony do połączenia z liofilizatorem | wymagane | TAK/NIE |
|  | Wyposażenie | -wirnik kątowy na minimum 36 probówek Eppendorfa 1,5/2 ml -wirnik kątowy na minimum 24 probówki 10 ml lub 15 ml Falcon -wirnik kątowy na minimum 8 probówek 50 ml Falcon -wirnik kątowy na minimum 36 wialek 2ml z płaskim dnem (ø 11,6 x 32 mm) -wirnik horyzontalny z 2 pojemnikami na płytki mikrotitracyjne - (86 x 128 mm) -stacja robocza do komunikacji i rejestracji procesu | TAK/NIE |

…………………………………………..

(miejscowość, data)

................................................................

(podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej

do występowania  w imieniu Wykonawcy)