**FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH**

*– wniosek 2019/EL/17241*

Składając ofertę odpowiedzi na zaproszenie nr.: AAM/EL/2019/EL/1724/FW22/2020,

oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia spełniającego poniższe wymagania

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | Opis parametrów wymaganych | **Parametry techniczne wymagane** | Parametry techniczne oferowane |
| 1 | Producent (marka) …………………………………………… model………………………………………………  rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2019)  *(Należy podać)* | | |
| 2 | Waga analityczna, fabrycznie nowa | wymagane | *TAK/NIE* |
| 3 | Obciążenie maksymalne | ≥ 110 g | *Należy podać* |
| 4 | Obciążenie minimalne | ≤ 10 mg | *Należy podać* |
| 5 | Dokładność odczytu | ≤ 0,1 mg | *Należy podać* |
| 6 | Powtarzalność | ≤ 0,1 mg | *Należy podać* |
| 6 | Zakres tarowania | w całym zakresie pomiarowym | *TAK/NIE* |
| 7 | Liniowość | maksymalnie ± 0,2 mg | *Należy podać* |
| 8 | Czas stabilizacji | ≤ 2 s | *Należy podać* |
| 9 | Adjustacja automatyczna wewnętrzna | wymagane | *TAK/NIE* |
| 10 | Szalka ze stali nierdzewnej | średnica 100 (+/- 10) [mm] | *Należy podać* |
| 11 | Klawiatura membranowa umożliwiająca dostęp do baz danych, podstawowych funkcji i nawigację | wymagane | *TAK/NIE* |
| 12 | Możliwość pracy minimum 5 użytkowników | wymagane | *Należy podać* |
| 13 | Pamięć | minimum 100 000 rekordów ważeń | *Należy podać* |
| 14 | Wyświetlacz cyfrowy podświetlany | wymagane | *TAK/NIE* |
| 15 | Obudowa przeciwwiatrowa komory ważenia, transparentna z tworzywa sztucznego | wymagane | *TAK/NIE* |
| 16 | Komunikacja z komputerem | minimum RS232 i USB | *TAK/NIE* |
| 17 | Znak metrologiczny M | wymagane | *TAK/NIE* |
| 18 | Zasilanie | AC: 230V 50Hz lub zasilacz zewnętrzny | *TAK/NIE* |
| 20 | Oznakowanie CE | wymagane | *TAK/NIE* |

*.......................................* …………………………………………………………….…

(miejscowość, data) (podpis i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy